SCHEDA TECNICA

MASCHERINA PROTETTIVA CON ELASTICO A 3 VELI

COD.ART. Q0169

1

. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO



Mascherina protettiva monouso in tessuto non tessuto a 3 veli, con due morbidi elastici

auricolari rivestiti in cotone











Dotata di barretta stringinaso protettiva e regolabile per una migliore vestibilità

Fresca e confortevole da indossare per l’ottima traspirabilità conferita dal tessuto non tessuto

Eccellente filtrazione batterica (tipologia IIR)

Ideale a coprire interamente la bocca e il naso

Adatta, come protezione igienica, al personale infermieristico, medico, di laboratorio e nel

settore industriale







Dotata di elevata estensibilità

Alta resistenza alla trazione

Priva di odori, atossica, anallergica, dermatologicamente non irritante per tutti gli

utilizzatori





Colori: blu

Confezionamento:





50 pezzi per confezione

40 confezioni per cartone

Materia prima

Mascherina Polipropilene (PP) TNT (tessuto

non tessuto: realizzato in fibre

legate insieme grazie all’azione

del calore e della pressione)

Elastico

Barretta

Para di gomma

Filo di alluminio

stringinaso

Quadrante s.r.l. Via Pietro Fumaroli, 24 00155 Roma Tel. 06/89718096 Fax. 06/89718110 E-mail: info@quadranteigiene.it

2

. QUALITA’ E CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE VIGENTI



L’articolo è stato prodotto nella Repubblica Popolare Cinese in aziende certificate

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 come dispositivo medico non invasivo di classe I

(Regolamento (EU) 2017/745). Marcatura CE



Conforme alla normativa EN 14683:2019+AC:2019

3

. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in cm.)

(+/-2cm)

Lunghezza (A)

17,5

Larghezza (B)

9,5

Misure del cartone (cm)

Grammatura (gr/m2)

52x38x34

Velo esterno

Velo centrale

Velo interno

15

25

20

Materiale TNT

Longitudinale

Trasversale

Resistenza alla rottura

8.2 N/5cm

5.63 N/5cm

Allungamento a rottura

49.5%

33.8%

Classe standard Europea

Efficienza di filtrazione

batterica (BFE)

Resistenza alla respirazione

(mmH2O/cm2)

Tipo I

Tipo IR

Tipo II

Tipo IIR

9

5%

3.0

95%

98%

98%

< 5.0

120

<

< 5.0

< 3.0

Resistenza agli spruzzi

(mmHg)

Non

richiesta

Non

richiesta

1

20

4

. AVVERTENZE PER L’USO, LO STOCCAGGIO E LO SMALTIMENTO

-

-

Mascherina adatta, come protezione igienica ,al personale

infermieristico, medico, di laboratorio e nel settore industriale

Ideale a coprire interamente la bocca e il naso

CODIZIONI

- Tenere lontano dalla portata dei bambini

D’USO

- L'uso dell’articolo è subordinato al rispetto di tutte le

prescrizioni di legge e delle specifiche contenute nella

presente Dichiarazione. Ogni uso diverso è vietato.

-

L’utilizzazione del materiale indicato nella presente

Quadrante s.r.l. Via Pietro Fumaroli, 24 00155 Roma Tel. 06/89718096 Fax. 06/89718110 E-mail: info@quadranteigiene.it

dichiarazione non esclude l’accertamento della sua

conformità alle norme vigenti di competenza nonché della

idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

-

-

L'imballaggio dovrà essere conservato nella sua confezione in

ambiente riparato.

Conservare lontano da fonti di calore e dall'esposizione

diretta dei raggi solari al fine di evitare l’eventuale

scolorimento del materiale e la riduzione delle proprietà

fisiche dell’imballaggio.

STOCCAGGIO

-

-

Non sottoporre a temperature superiori ai 40°C o inferiore a -

5

°C, né a tassi di umidità superiori al 80%

Temperatura consigliata di conservazione: tra + 18 °C e +

0°C Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazioni

3

(polveri, agenti chimici, agenti biologici, ecc.).

-

-

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle

norme nazionali vigenti.

L’incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere

svolti in condizioni controllate.

SMALTIMENTO

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui

interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni

requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente

dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini

della conformità.

In riferimento ai materiali/oggetti di cui alla presente dichiarazione di conformità la scrivente

dichiara che, a supporto di quanto sopraindicato, presso la nostra sede è presente tutta la

documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

ROMA 02/06/2022                                                                              QUADRANTE S.R.L.

Quadrante s.r.l. Via Pietro Fumaroli, 24 00155 Roma Tel. 06/89718096 Fax. 06/89718110 E-mail: info@quadranteigiene.it